## 10K Ohm
| ESI SR104 | PN010009 | 834024 |  |  |  | Prediction Interval (95%) |  |  | ← PN010009 |  |  | ESI SR104 | PN010008 | 834041 |  |  |  | Prediction Interval (95%)
Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper | n | 21 | Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper
2012-03-13 | 0 | 0 | -0.609 |  | 9999.9939 | 0.01 | 9999.9956 | 9999.9924 | 9999.9988 | df | 19 | 2012-08-06 | 0 | 0 | 3.85 |  | 10000.0385 | 0.01 | 10000.0404 | 10000.0361 | 10000.0447
2012-10-09 | 210 | 210 | -0.44 | 0.169 | 9999.9956 | 0.01 | 9999.9957 | 9999.9925 | 9999.9989 | Mean of X | 2305.3333 | 2013-02-13 | 191 | 191 | 4.06 | 0.21 | 10000.0406 | 0.01 | 10000.0407 | 10000.0364 | 10000.0449
2013-05-01 | 204 | 414 | -0.39 | 0.05 | 9999.9961 | 0.01 | 9999.9957 | 9999.9925 | 9999.9989 | Syx | 0.0014217 | 2013-09-06 | 205 | 396 | 3.85 | -0.21 | 10000.0385 | 0.01 | 10000.0409 | 10000.0367 | 10000.0451
2013-11-14 | 197 | 611 | -0.38 | 0.01 | 9999.9962 | 0.0066 | 9999.9957 | 9999.9926 | 9999.9989 | SSx | 44840894.6667 | 2014-04-09 | 215 | 611 | 4.1 | 0.25 | 10000.041 | 0.006 | 10000.0412 | 10000.037 | 10000.0454
2014-06-30 | 228 | 839 | -0.43 | -0.05 | 9999.9957 | 0.0066 | 9999.9958 | 9999.9927 | 9999.9989 |  |  | 2014-11-03 | 208 | 819 | 4.2 | 0.1 | 10000.042 | 0.0046 | 10000.0414 | 10000.0373 | 10000.0456
2015-01-05 | 189 | 1028 | -0.41 | 0.02 | 9999.9959 | 0.0046 | 9999.9958 | 9999.9927 | 9999.9989 | PN010008 → |  | 2015-06-08 | 217 | 1036 | 4 | -0.2 | 10000.04 | 0.0046 | 10000.0417 | 10000.0375 | 10000.0458
2015-08-05 | 212 | 1240 | -0.66 | -0.25 | 9999.9934 | 0.0046 | 9999.9959 | 9999.9928 | 9999.9989 | n | 23 | 2016-01-12 | 218 | 1254 | 4.2 | 0.2 | 10000.042 | 0.0046 | 10000.0419 | 10000.0378 | 10000.046
2016-03-22 | 230 | 1470 | -0.57 | 0.09 | 9999.9943 | 0.0046 | 9999.9959 | 9999.9928 | 9999.999 | df | 21 | 2016-11-02 | 295 | 1549 | 4 | -0.2 | 10000.04 | 0.0046 | 10000.0423 | 10000.0382 | 10000.0464
2017-05-09 | 413 | 1883 | -0.41 | 0.16 | 9999.9959 | 0.002 | 9999.996 | 9999.9929 | 9999.999 | Mean of X | 2358.7391 | 2018-04-02 | 516 | 2065 | 4.5 | 0.5 | 10000.045 | 0.0046 | 10000.0429 | 10000.0388 | 10000.0469
2017-12-27 | 232 | 2115 | -0.17 | 0.24 | 9999.9983 | 0.002 | 9999.996 | 9999.993 | 9999.9991 | Syx | 0.0019097 | 2018-10-18 | 199 | 2264 | 4.4 | -0.1 | 10000.044 | 0.0046 | 10000.0431 | 10000.0391 | 10000.0472
2018-07-11 | 196 | 2311 | -0.3 | -0.13 | 9999.997 | 0.0044 | 9999.9961 | 9999.993 | 9999.9991 | SSx | 44189634.4348 | 2019-04-14 | 178 | 2442 | 4.511 | 0.111 | 10000.0451 | 0.0053 | 10000.0433 | 10000.0393 | 10000.0474
2019-02-20 | 224 | 2535 | -0.154 | 0.146 | 9999.9985 | 0.0053 | 9999.9961 | 9999.9931 | 9999.9992 |  |  | 2019-09-04 | 143 | 2585 | 4.589 | 0.078 | 10000.0459 | 0.0053 | 10000.0435 | 10000.0394 | 10000.0476
2019-08-09 | 170 | 2705 | -0.311 | -0.157 | 9999.9969 | 0.0053 | 9999.9961 | 9999.9931 | 9999.9992 |  |  | 2019-10-06 | 32 | 2617 | 4.577 | -0.012 | 10000.0458 | 0.0053 | 10000.0435 | 10000.0395 | 10000.0476
2020-01-02 | 146 | 2851 | -0.169 | 0.142 | 9999.9983 | 0.0053 | 9999.9962 | 9999.9931 | 9999.9992 |  |  | 2019-10-16 | 10 | 2627 | 4.621 | 0.044 | 10000.0462 | 0.0053 | 10000.0435 | 10000.0395 | 10000.0476
2021-05-07 | 491 | 3342 | -0.175 | -0.006 | 9999.9983 | 0.0053 | 9999.9963 | 9999.9932 | 9999.9994 |  |  | 2020-05-22 | 219 | 2846 | 4.583 | -0.038 | 10000.0458 | 0.0053 | 10000.0438 | 10000.0397 | 10000.0479
2021-12-20 | 227 | 3569 | -0.4 | -0.225 | 9999.996 | 0.0053 | 9999.9963 | 9999.9932 | 9999.9994 |  |  | 2020-12-11 | 203 | 3049 | 4.67 | 0.087 | 10000.0467 | 0.0053 | 10000.044 | 10000.04 | 10000.0481
2022-07-25 | 217 | 3786 | -0.46 | -0.06 | 9999.9954 | 0.0053 | 9999.9964 | 9999.9932 | 9999.9995 |  |  | 2021-09-03 | 266 | 3315 | 4.375 | -0.295 | 10000.0438 | 0.0053 | 10000.0444 | 10000.0403 | 10000.0485
2023-02-11 | 201 | 3987 | -0.39 | 0.07 | 9999.9961 | 0.0053 | 9999.9964 | 9999.9933 | 9999.9995 |  |  | 2022-04-08 | 217 | 3532 | 4.3 | -0.075 | 10000.043 | 0.0053 | 10000.0446 | 10000.0405 | 10000.0487
2023-10-09 | 240 | 4227 | -0.52 | -0.13 | 9999.9948 | 0.0053 | 9999.9964 | 9999.9933 | 9999.9996 |  |  | 2022-11-02 | 208 | 3740 | 4.49 | 0.19 | 10000.0449 | 0.0053 | 10000.0449 | 10000.0407 | 10000.049
2024-08-20 | 316 | 4543 | -0.45 | 0.07 | 9999.9955 | 0.0053 | 9999.9965 | 9999.9933 | 9999.9997 |  |  | 2023-06-20 | 230 | 3970 | 4.42 | -0.07 | 10000.0442 | 0.0053 | 10000.0451 | 10000.041 | 10000.0493
2025-03-11 | 203 | 4746 | -0.45 | 0 | 9999.9955 | 0.0053 | 9999.9965 | 9999.9933 | 9999.9998 |  |  | 2024-01-28 | 222 | 4192 | 4.51 | 0.09 | 10000.0451 | 0.0053 | 10000.0454 | 10000.0412 | 10000.0496
2025-12-17 | 281 | 5027 | -0.49 | -0.04 | 9999.9951 | 0.0053 | 9999.9966 | 9999.9933 | 9999.9999 |  |  | 2024-10-08 | 254 | 4446 | 4.4 | -0.11 | 10000.044 | 0.0053 | 10000.0457 | 10000.0414 | 10000.0499
[12 empty] | 2025-06-24 | 259 | 4705 | 4.22 | -0.18 | 10000.0422 | 0.0053 | 10000.046 | 10000.0417 | 10000.0503
[12 empty] | 2026-05-04 | 314 | 5019 | 4.4 | 0.18 | 10000.044 | 0.0053 | 10000.0464 | 10000.042 | 10000.0507