## 1K Ohm
| 742A-1K | PN010007 | 7601005 |  |  |  | Prediction Interval (95%) |  |  | ← PN010007 |  |  | 742A-1K | PN010006 | 7601001 |  |  |  | Prediction Interval (95%)
Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper | n | 23 | Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper
2012-08-06 | 0 | 0 | 11.4 |  | 1000.0114 | 0.001 | 1000.0116 | 1000.0108 | 1000.0124 | df | 21 | 2017-09-05 | 0 | 0 | 6.7 |  | 1000.0067 | 0.000471 | 1000.0065 | 1000.001 | 1000.012
2013-02-13 | 191 | 191 | 12.3 | 0.9 | 1000.0123 | 0.001 | 1000.0118 | 1000.011 | 1000.0125 | Mean of X | 2275.6087 | 2018-07-11 | 309 | 309 | 7.35 | 0.65 | 1000.0073 | 0.00044 | 1000.007 | 1000.0015 | 1000.0125
2013-09-06 | 205 | 396 | 11.95 | -0.35 | 1000.0119 | 0.001 | 1000.0119 | 1000.0112 | 1000.0127 | Syx | 0.00033489 | 2019-02-19 | 223 | 532 | 9.03 | 1.68 | 1000.009 | 0.0005 | 1000.0074 | 1000.0019 | 1000.0129
2014-04-09 | 215 | 611 | 12.2 | 0.25 | 1000.0122 | 0.0006 | 1000.0121 | 1000.0114 | 1000.0129 | SSx | 41561993.4783 | 2019-08-09 | 171 | 703 | 1.9 | -7.13 | 1000.0019 | 0.00044 | 1000.0077 | 1000.0022 | 1000.0132
2014-11-03 | 208 | 819 | 12.5 | 0.3 | 1000.0125 | 0.000471 | 1000.0123 | 1000.0116 | 1000.0131 |  |  | 2019-12-31 | 144 | 847 | 9.59 | 7.69 | 1000.0096 | 0.00044 | 1000.008 | 1000.0024 | 1000.0135
2015-06-08 | 217 | 1036 | 12.4 | -0.1 | 1000.0124 | 0.000471 | 1000.0125 | 1000.0118 | 1000.0132 | PN010006 → |  | 2020-12-10 | 345 | 1192 | 9.89 | 0.3 | 1000.0099 | 0.00044 | 1000.0086 | 1000.0029 | 1000.0143
2016-01-12 | 218 | 1254 | 12.7 | 0.3 | 1000.0127 | 0.000471 | 1000.0127 | 1000.012 | 1000.0134 | n | 13 | 2021-08-31 | 264 | 1456 | 9.32 | -0.57 | 1000.0093 | 0.00044 | 1000.009 | 1000.0032 | 1000.0149
2016-11-02 | 295 | 1549 | 12.5 | -0.2 | 1000.0125 | 0.000471 | 1000.013 | 1000.0123 | 1000.0137 | df | 11 | 2022-04-06 | 218 | 1674 | 9.97 | 0.65 | 1000.01 | 0.00044 | 1000.0094 | 1000.0034 | 1000.0154
2017-09-05 | 307 | 1856 | 12.6 | 0.1 | 1000.0126 | 0.000471 | 1000.0132 | 1000.0125 | 1000.014 | Mean of X | 220.1538 | 2022-11-01 | 209 | 1883 | 10.24 | 0.27 | 1000.0102 | 0.00044 | 1000.0098 | 1000.0036 | 1000.0159
2018-03-29 | 205 | 2061 | 13.8 | 1.2 | 1000.0138 | 0.000471 | 1000.0134 | 1000.0127 | 1000.0141 | Syx | 0.0023978 | 2023-06-20 | 231 | 2114 | 10.53 | 0.29 | 1000.0105 | 0.00044 | 1000.0102 | 1000.0039 | 1000.0165
2018-10-18 | 203 | 2264 | 13.8 | 0 | 1000.0138 | 0.000471 | 1000.0136 | 1000.0129 | 1000.0143 | SSx | 9976710.7692 | 2024-01-26 | 220 | 2334 | 10.83 | 0.3 | 1000.0108 | 0.00044 | 1000.0106 | 1000.0041 | 1000.0171
2019-05-13 | 207 | 2471 | 14.11 | 0.31 | 1000.0141 | 0.00044 | 1000.0138 | 1000.0131 | 1000.0145 |  |  | 2024-10-07 | 255 | 2589 | 10.72 | -0.11 | 1000.0107 | 0.00044 | 1000.011 | 1000.0043 | 1000.0178
2019-09-03 | 113 | 2584 | 13.57 | -0.54 | 1000.0136 | 0.00044 | 1000.0139 | 1000.0132 | 1000.0146 |  |  | 2025-07-07 | 273 | 2862 | 10.6 | -0.12 | 1000.0106 | 0.00044 | 1000.0115 | 1000.0045 | 1000.0185
2019-10-04 | 31 | 2615 | 13.63 | 0.06 | 1000.0136 | 0.00044 | 1000.0139 | 1000.0132 | 1000.0146 |  |  | 2026-04-28 | 295 | 3157 | 11.37 | 0.77 | 1000.0114 | 0.00044 | 1000.012 | 1000.0047 | 1000.0194
2019-10-15 | 11 | 2626 | 13.59 | -0.04 | 1000.0136 | 0.00044 | 1000.0139 | 1000.0132 | 1000.0146
2020-05-19 | 217 | 2843 | 14.38 | 0.79 | 1000.0144 | 0.00044 | 1000.0141 | 1000.0134 | 1000.0148
2021-05-06 | 352 | 3195 | 14.68 | 0.3 | 1000.0147 | 0.0005 | 1000.0144 | 1000.0137 | 1000.0151
2021-12-20 | 228 | 3423 | 14.66 | -0.02 | 1000.0147 | 0.0005 | 1000.0146 | 1000.0139 | 1000.0154
2022-07-17 | 209 | 3632 | 14.79 | 0.13 | 1000.0148 | 0.0005 | 1000.0148 | 1000.0141 | 1000.0155
2023-02-11 | 209 | 3841 | 15.62 | 0.83 | 1000.0156 | 0.0005 | 1000.015 | 1000.0143 | 1000.0157
2023-10-09 | 240 | 4081 | 14.84 | -0.78 | 1000.0148 | 0.0005 | 1000.0152 | 1000.0145 | 1000.016
2024-08-15 | 311 | 4392 | 15.22 | 0.38 | 1000.0152 | 0.0005 | 1000.0155 | 1000.0147 | 1000.0162
2025-03-10 | 207 | 4599 | 15.88 | 0.66 | 1000.0159 | 0.0005 | 1000.0157 | 1000.0149 | 1000.0164
2025-12-17 | 282 | 4881 | 17.47 | 1.59 | 1000.0175 | 0.0005 | 1000.0159 | 1000.0152 | 1000.0167