## 3615000
Category | DC Voltage Reference
Model | 732A
Serial Number | 3615000
Equipment ID | PN010064
Set ID | Set 2
Note: Tracks 10V and 1V outputs. Uncertainty is in nV.
Date (YYYY-MM-DD) | 10V Measured (V) | 10V Uncert (nV) | 1V Measured (V) | 1V Uncert (nV) | Facility Location | Pressure (hPa) | Cert Number | Reviewer Comment
2019-10-07 | 10.0001 | 161 |  |  | Loveland | 847 | 1-11582565623-1
2020-05-28 | 10.0001 | 161 |  |  | Loveland | 843 | 1-12646956191-1
2021-02-03 | 10.0001 | 65 |  |  | Loveland | 847 | 1-13640405443-1
2021-09-02 | 10.0001 | 65 |  |  | Loveland | 845 | 1-15055696422-1
2022-04-08 | 10.0001 | 65 |  |  | Roseville | 1013 | 1-16849189133-1
2023-03-03 | 10.0001 | 35 |  |  | Roseville | 1011 | WO-00371279
2024-05-14 | 10.0001 | 34 |  |  | Roseville |  | WO-00679822
2025-05-01 | 10.0001 | 36 |  |  | Roseville |  | WO-01037969
2026-05-19 | 10.0001 | 35 |  |  | Roseville | 1013 | WO-01394837

## 5009002
Category | DC Voltage Reference
Model | 732C
Serial Number | 5009002
Equipment ID | PN010075
Set ID | Set 1
Note: Tracks 10V and 1V outputs. Uncertainty is in nV.
Date (YYYY-MM-DD) | 10V Measured (V) | 10V Uncert (nV) | 1V Measured (V) | 1V Uncert (nV) | Facility Location | Pressure (hPa) | Cert Number | Reviewer Comment
2021-02-03 | 10.0001 | 121 |  |  | Loveland | 847 | 1-13640053356-1
2022-03-21 | 10.0001 | 121 |  |  | Roseville | 1017 | 1-16555467063-1
2022-11-07 | 10.0001 | 121 |  |  | Roseville | 1006 | WO-00275556
2023-08-29 | 10 | 25 |  |  | Roseville | 1006 | WO-00469028
2024-08-23 | 10 | 24 |  |  | Roseville | 1010 | WO-00770555
2025-11-14 | 10 | 27 |  |  | Roseville | 1010 | WO-01127666

## 4621005
Category | DC Voltage Reference
Model | 732C
Serial Number | 4621005
Equipment ID | PC4732
Set ID | Set 3
Note: Tracks 10V and 1V outputs. Uncertainty is in nV.
Date (YYYY-MM-DD) | 10V Measured (V) | 10V Uncert (nV) | 1V Measured (V) | 1V Uncert (nV) | Facility Location | Pressure (hPa) | Cert Number | Reviewer Comment
2020-01-26 | 10 | 111 |  |  | Loveland | 845 | 1-12191838135-1
2021-02-05 | 10 | 121 |  |  | Loveland | 844 | 1-13901257728-1
2022-02-14 | 10 | 121 |  |  | Roseville | 1006 | 1-16277333536-1
2023-03-21 | 10 | 24 |  |  | Roseville | 1010 | WO-00402648
2024-12-18 | 10 | 27 |  |  | Roseville | 1016 | WO-00924716
2026-03-20 | 10 | 30 |  |  | Roseville | 1013 | WO-01312271